«УТВЕРЖДЕНО»                                                                                         «УТВЕРЖДАЮ»

Постановлением профсоюзного                                                                  директор МОАУ «СОШ № 17»:

комитета. Протокол №_____                                                                      _____________ Бахтиярова Л.С.

от «01» сентября 2011 г.                                                                               от «01» сентября 2011 г.

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17 г.Новотроицка Оренбургской области»

ИОТ – 86 - 2011 г

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе с облучателем 3(6) – ламповым бактерицидным «СН – 211»

- Общие сведения

1.1.Облучатель бактерицидный предназначен для обеззараживания воздуха в помещениях медицинских и детских учреждениях (поликлиники, роддома, санатории и др.), спортивных, учебных, производственных и складских помещениях  ультрафиолетовым излучением длиной волны 253, 7 нм.

1.2.Облучатель относится к разряду открытых, в него устанавливается 6 ламп. В связи с тем, что излучение с  длиной волны 253, 7 нм  вызывает фотоофтальмию и эритему кожи, не допускается использование облучателя в помещении в присутствии людей.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Перед включением в сеть убедиться, что все компоненты собранного облучателя хорошо зафиксированы;

2.2. Одеть защитные очки  и подсоединить облучатель к сети (220 Вт, 50 Гц).

2.3. Выйти из помещения, убедившись, что в помещении нет людей, закрыть дверь,  и повесить на ней табличку «Не входить. Идет облучение ультрафиолетом».

2.4. Во время работы облучателя находиться в помещении запрещено

3.Требования безопасности при эксплуатации облучателя

3.1. Использование ультрафиолетовых облучателей требует строгого выполнения мер безопасности, исключающие возможное вредное воздействие на человека ультрафиолетового бактерицидного излучения, озона и паров ртути.

3.2. Облучение помещений передвижными облучателями должно производиться персоналом при использовании ими лицевой маски, очков и перчаток, защищающих глаза и кожу от облучения ультрафиолетовым излучением, при отсутствии посторонних  людей и больных.

3.3. Монтаж и обслуживание облучателя должны производиться  электриком в соответствии с правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, ПУЭ и руководством эксплуатации. Проверка годности ламп должна проводиться электриком при  использовании лицевой маски, очков и перчаток, защищающих глаза и кожу от облучения ультрафиолетовым излучением. Медицинскому персоналу запрещается проводить монтаж, обслуживание и проверку годности ламп облучателя.

3.4. При замене ламп, устранении неисправностей, дезинфекции и очистке от  пыли облучатель необходимо отключить от сети.

3.5. Бактерицидные лампы с истекшим сроком службы или вышедшие из строя, должны храниться запакованными в отдельном помещении. Утилизация бактерицидных ламп должна проводиться в соответствии с требованиями Указаний по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов, утвержденных Приказом Минжилкомхоза РСФСР от 12.05.88 № 120.

4. Требования при возникновении аварийной ситуации

4.1. В случае обнаружения характерного запаха озона необходимо немедленно отключить облучатели от сети, удалить людей из помещения, открыть все окна для тщательного проветривания до исчезновения запаха озона. О случившемся сообщить руководству. Облучатель не включать до проведения замера ПДК озона.

4.2. В случае нарушения целостности бактерицидных ламп и попадания ртути необходимо собрать ртуть резиновой грушей и место, где разбилась лампа, промыть однопроцентным раствором марганцовокислого калия,  в помещение должна быть проведена тщательная  демеркуризация помещения в соответствии с Методическими рекомендациями по контролю за организацией текущей  и заключительной демеркуризации и оценке её эффективности № 4545 – 87 от 31.12.87.

5. Требования по окончанию работы

5.1. По окончанию обеззараживания войти в помещение, одев защитные очки. Выключить облучатель из сети.

ЗД по ВР Тетерина С.В. __________________

Ознакомлен(а)________________________

Ознакомлен(а)________________________

Ознакомлен(а)________________________